附件2

车载设备参数

| 序号 | 设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式B超 | 查环查孕及妇科生殖器检查 |
| 2 | 全科急救箱 | 包含呼吸器、插管包、急救包及喉镜等 |
| 3 | 全科巡诊箱 | 健康检查，含生命体征监护仪、快速尿液分析仪、血糖仪、血红蛋白仪、眼底镜及耳膜及耳道检查 |

一、便携式超声参数

1. 设备用途：主要适用于腹部、产科、妇科、泌尿科、浅表器官、小器官、心脏、外周血管、矫形外科等临床的检查与诊断。

2. 技术性能：

2.1  成像技术： 全数字波束形成器,实时动态聚焦、动态孔径成像、动态声束变迹。

2.2  灰阶：256灰阶。

2.3  电影回放：256帧。

2.4  显示模式： B、2B、4B、BM、M、ZOOM B、谐波成像

2.5  显示深度：≥25cm

2.6  扫描模式： 电子线阵、电子凸阵、微凸阵，经阴道，经直肠扫描

2.7  图像调整：左/右、上/下翻转、而且能连续90°度旋转

2.8  图像动态范围：≥180dB。步进4可视可调。

2.9  灰阶：0－23可调，步进1

2.10 聚焦方式：1－4个发射焦点可选、焦距可调，31个焦点位置可调

2.11  声输出功率：0%－100%可视可调，步进2。

2.12  TGC调节：8段。

2.13  腹部凸阵探头：频率2.5～5.0MHz，基波频率（2.0/3.0/3.5/4.2/5.0）5段可选

2.14  图像放大： 实时区域放大4倍，实时放大后再冻结图像还可以进行二次放大，二次放大倍率≥4倍

2.15  可编程预设功能：可对各种检查类型的系统设置进行预设

2.16  输出接口：Video out、 USB、RJ-45、VGA、打印控制口。

2.17  一键自动优化：8组可自定义优化模式。

2.18  图像存储：内置硬盘500G，双USB接口，外接U盘，存储格式：BMP,JPG,CINE,CTS,AVI

2.19  操作界面：中英文操作界面，可自由切换，并具有英文、中文（五笔、拼音）输入。

2.20  自定义热键：6个自定义热键可供用户使用，用户可将一系列复杂的操作过程定义到一个简单的按键上。

2.21  图像注释短语：系统内置300个以上标准化的常用注释短语供用户直接引用，用户还可自定义其它注释短语供日后直接引用，此外，医生可任意输入数字、字母及其它符号。

2.22  监视器： 10.4寸LED背光液晶显示器

2.23  具备伪彩功能，9级视可调，无需外接显示器

2.24  探头接口：2个

2.25  带背景灯光硅胶按键，键盘亮度0%－100%可调，步进2

2.26  常规测量：距离，面积，周长，心率，斜率，双平面容积测量，Simpson,椭圆法面积比，轨迹法面积比，轨迹法面积缩减百分比，长度缩减百分比，LDW容积法

2.27  计测软件包：产科，妇科，心脏，泌尿科，小器官，外财血管，腹部，娇形外科，脚病学

2.28  具备生长曲线及报告功能

2.29  体位标志96种

二、信息化全科医生巡诊箱技术参数

1  参数要求

1.1  具有血氧、脉率、无创血压、体温、血糖、血红蛋白、尿常规、耳膜及耳道、眼底检查等9项检测功能，能实现检查数据自动采集、存储、处理、传输等功能，具备高集成、易操作、便携带、高稳定等特点；

1.2  整体设备中所有检测设备放入箱内，可单背或拉杆拖行，携带方便，整体重量≤10kg

1.3  生命体征监护仪技术参数

1.3.1  能够测量血氧、脉率、血压、体温等参数。

1.3.2  体积小巧，仅重450g，采用四个按键就能完成全部操作，操作简单灵活方便

1.3.3  无风扇设计，通过IPX防水试验。

1.3.4  彩色3.5寸液晶屏显示，具有波形及参数显示。

1.3.5  开机反应快，待机模式进入工作模式低于5秒

1.3.6  血压具有手动、自动、连续、听诊测量模式；

1.3.7  USB接口，软件升级方便，内置蓝牙无线传输功能，能连接医疗信息系统及蓝牙打印机。

1.3.8  电池：内置充电锂电池，工作时长≥24小时

1.4  体温测量

1.4.1  数字体表温度测量

1.4.2  测量范围：35℃—42℃

1.4.3  在35℃—42℃的测量范围内，最大误差±0.2℃

1.4.4  平均单个患者测量时间≤6秒钟

1.4.5  具备温度超限报警功能

1.5  血糖测量

1.5.1  测试项目：新鲜的毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖含量

1.5.2  测试原理：媒介体生物电化学原理

1.5.3  测试样本用血量：≤1.0uL末梢血/静脉血

1.5.4  测试速度：≤5s

1.5.5  平均值：可显示7、14、30天平均值

1.5.6  自动气温监测和提示；自动电池电量监测和提示；自动判断故障

1.5.7  代码卡设置：直接使用智能代码卡，免调码

1.5.8  蓝牙数据输出

1.6  血红蛋白测量

1.6.1  测试项目：新鲜的毛细血管全血血红蛋白含量

1.6.2  测试原理：反射光度法

1.6.3  测试速度：15秒内显示结果

1.6.4  测试范围：40g/L～265g/L

1.6.5  显示：液晶显示屏，测试结果采用SI国际单位，可显示HCT值

1.6.6  存储功能：可保存试剂片代码，并可自动存储和更新1200个样品的测试结果

1.6.7  故障提示：自动故障判断并显示故障代码

1.6.8  电源：采用2枚干电池供电

1.6.9  有通过SFDA认证的配套质控液

1.6.10 蓝牙数据输出

1.7  十一项尿常规测量

- 1.7.1  测定原理：色彩识别技原理

1.7.2  测试项目：WBC(白细胞)、KET(酮体)、NIT(亚硝酸盐)、URO(尿胆原)、BIL(胆红素)、PRO(蛋白质)、GLU(葡萄糖)、SG(比重)、BLD(隐血)、pH(酸碱度)、Vc(维生素C)，根据客户要求可增加MA(微蛋白)、CR(肌酐)、MA/CR(微蛋白/肌酐)

- 1.7.3  重复性：测试标准灰度条，分析仪对标准灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数（CV）不超过1％

- 1.7.4  准确度：尿试纸条所有检测项目各浓度的检测结果与相应参考溶液标示值相差同向不超过一个量级，不得出现反向相差。阳性参考溶液不得出现阴性结果，阴性参考溶液不得出现阳性结果

1.7.5  测量速度：连续测试60样本/小时

1.7.6  显示部：3.5寸LCD，触摸屏操作

1.7.7  内存容量：2000份样本

1.7.8  比重补正功能：通过pH测量值进行自动补正

1.7.9  色尿补正功能：通过试纸条的色调补正用试剂格进行自动补正

1.7.10 外部输出(可选)：通过蓝牙无线方式或USB有线方式与微机通信

1.8  耳膜及耳道检查：光导纤维照明，放大镜倍数2.5X，带鼓气孔，红外感光自动开关，超强弹力连接线，拉伸≥5M

1.9  直接检眼镜

1.9.1  检眼镜的照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影、黑点

1.9.2  5种光斑孔径，分别为大光斑、小光斑、裂隙、无赤片、中心网格

1.9.3  屈光度19个屈光分度

1.9.4  检眼镜距反射镜面150mm处，其照度不低于80lx

2  服务及其它要求

2.1  整套系统各生产企业注册资金≥1000万元；

2.2  售后服务：

2.2.1  在当地有售后服务网点；

2.2.2  专职服务工程师≥6人，保修期自验收合格起一年；终身维修， 1小时作出响应24小时内上门服务；

3  配置

生命体征监护仪1台、便携式尿液分析仪1台、血糖仪1台、血红蛋白1台、检眼镜1台、耳膜及耳道1台

三、全科急救箱产品配置清单及要求

| 序号 | 名称 | 规格与型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工呼吸器 | 成人 | 1套 |
| 2 | 口对口呼吸面膜 |  | 2个 |
| 3 | 口咽通气道 | 8#、9# | 4个 |
| 4 | 血压表 | 表式 | 1套 |
| 5 | 听诊器 | 单用 | 1套 |
| 6 | 体温计 | 水银 | 1支 |
| 7 | 手动吸引器 | R型 | 1套 |
| 8 | 麻醉喉镜 | 成人 | 1套 |
| 9 | 开口器 | 丁字式 | 1把 |
| 10 | 舌钳 | 17cm | 1支 |
| 11 | 压舌板 | 一次性 | 1把 |
| 12 | 一次性气管插管 | 3．4．7．8 | 4条 |
| 13 | 气管插管固定器 |  | 1个 |
| 14 | 压缩纱布块 | 50*80cm | 2包 |
| 15 | 医用纱布片 | 7.5*7.5cm | 10片 |
| 16 | 透气胶带 | 1.25*200cm | 2卷 |
| 17 | 医用手套 | 7或7.5号 | 1付 |
| 18 | 酒精棉片 | 5*5cm | 10片 |
| 19 | 碘药水棒 | 5支装/片 | 4板 |
| 20 | 剪刀 |  | 1把 |
| 21 | 镊子 |  | 1把 |
| 22 | 手电筒 | 笔式 | 1把 |
| 23 | 止血钳 |  | 1把 |
| 24 | 急救手册 |  | 1本 |
| 25 | 铁皮箱 | 44*32*20m | 1套 |

备注说明：

1. 车载设备参数仅作为配置参考，不作为评分标准。

2、要求投标人在投标文件中提供的产品参数优于上述参数要求，并出具由国家食品药品监督管理局认可的专业医疗器械检测机构出具的产品注册检测报告或委托检测报告复印件（提供全文及附件并加盖投标人单位公章，原件备查）。

3. 保修期：便携式B超和信息化全科医生巡诊箱设备保修期为2年。