2017年乡镇卫生院医疗服务车主要功能与技术参数要求

一、功能要求：

本次招标采购的乡镇卫生院医疗服务车，配置相关医疗检查设备，主要用于开展医疗卫生下乡巡诊、基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务等业务。车辆必须全方位满足驾乘需求，具有灵活舒适的空间配置，车辆必须适应乡镇道路行驶，具有平稳、舒适、安全等优异的功能性能。

二、主要技术参数 ：

1.车身结构：加长底盘、高顶车身，四门七座

2.车身外廓尺寸（mm）：长度≥5000   宽度≥1700   高度≥2150

3.医疗体检舱内部尺寸（mm）：长度≥3100  宽度≥1550   高度≥1600

4.轴距（mm）≥2500

5.最高车速＞100Km/h

6.底盘最小离地间隙（mm）≥148

7.动力类型：汽油机

8.驱动方式：前置后驱

9.油箱容量≥70L。

10.乘员数：5-7人

11.进口、独资或合资的一线品牌汽油发动机。

12.排气量≥2.0L。

13.环保标准：国五

14.燃料类型：汽油/92＃

15.进气形式/供油方式：自然吸气/多点电喷

16.变速器：手动（前进五个挡＋1个倒车挡）

17.车体结构：承载式加长底盘、高顶车身

18.驱动方式：前置后驱

19.制动器类型：前/后盘式或前盘后鼓

20.助力转向类型：机械液压助力/电动助力

21.车轮：子午线真空轮胎，铝合金轮辋（毂），全尺寸备胎

22.可视倒车影像系统

23.体检舱内配备可48小时连续记录功能的摄像监控系统。

24.车内配中控锁及遥控锁。

25.全车配备安全带及驾驶室安全带未系提示。

26.防盗报警装置。

27.随车配备灭火器。

28.ABS+EBD。

29.驻车制动（普通手刹）。

30.驾驶室：方向盘手动、上下可调,前置手刹,驾驶与付驾驶座椅之间配中央置物盒,驾驶与付驾驶座椅可调节,电动前门窗、电动后视镜。

31.医疗体检服务舱：

31.1配备独立方向朝前的4座座椅（体检舱左侧2座，右侧2座）。左侧座椅，其靠背可手动调节至平放位置，展平后可组合成一体，为简易的检查床（拼接部分的平面必须平整），同时配备1个方形可移动独立的受检者座椅，并可代替作托腿使用（尺寸大小、高度与座椅的座位一致）及扶手装置。右侧设2座独立朝前的座椅其靠背角度需求可手动调节。舱内所有的座椅均需配备安全带。

31.2配备一个供医务人员使用的可升降的旋转圆凳（要考虑车辆行驶过程中的安全固定问题）。

31.3配备一套药品、器械组合综合柜及工作台。主要将部分配备的医疗仪器设备（嵌入或放置）于柜体内及登记等相关的功能。所有的柜门及抽屉均要加装锁，不能自行打开，抽屉配备静音的三节导轨，在抽屉内配相应大小尺寸格栅，便于放置液体药瓶，所有柜体及装饰的边缘部分均为圆角、园弧过度或软包装饰，不得为直角。在右侧门上下车的位置处要配备扶手，便于人员的上下。

31.4体检舱配备两盏带电子镇流器的三基色荧光灯的照明灯具或LED照明灯具及一盏紫外线消毒灯，要求紫外线灯具开关配备具有开启后延时15秒到30秒后再开启消毒照射功能，消毒30分钟后自动关闭电源。

31.5配置通风换气及排气装置。

31.6需设置配备各自独立的电器控制开关、保险装置、过载保护装置、智能化的控制切换装置、接地漏电保护装置及送电及断电等相应的安全控制装置。所有的电气装置、开关、插座、保护装置、仪表等电气应采用符合国家有关法规标准，通过3C质量认证的合格产品。

31.7配备直流12V、交流220V车载智能化逆变电源系统（功率≥1500W）、12V容量≥60AH的蓄电池（配置的数量根据仪器设备的负荷选配）及一台专用蓄电池充电器、20～30米的外接电源电缆线一根及外接电源接插口（具有防水、防尘保护装置）。配置仪器设备使用12V/220V电源终端接口插座装置（220V/10A五孔电源插座4个、12V的专用电源插座2个），不同电压的电源插座必须是不可互换，并要有表示其额定电压的标识。

31.8配备一台32寸液晶显示器（同时可供信息智能化系统作显示器使用）及180°旋转并可伸缩的32寸液晶显示器固定支架。

31.9配备一个带盖的不锈钢垃圾桶（存放废弃物）。

31.10顶部安装可折叠式输液挂件装置2个。

32.内饰要求：

32.1所有的内饰应使用阻燃材料。同时必须为新型符合环保要求的型材，不得对体检舱内的空气质量造成二次污染。

32.2舱内的侧壁、顶板、必须与车身结构件牢固连接，具有良好的密封性及整体性，具有较好的防噪隔音、防尘防水密封性和较好的隔热保温性。

32.3舱内各壁、板、吊顶、橱柜及其他设施表面材质应能防水、耐腐、耐磨、耐高温，方便清洗消毒，不易变色、变质和吸附异味，安全耐用。

32.4舱内地面铺设整体式阻燃、防滑、防静电、防霉、易清洗消毒、环保型的医疗专用PVC（同质透心/复合）塑胶地板，同车身拼缝处需用优质的防水胶密封处理。

32.5舱门：右侧为推拉门，后门为对开或其他开启的方式，配有限位装置，同时关闭时能防尘防水，确保车厢整体的密封性。

32.6玻璃车窗需加装窗帘（颜色待定）。

32.7考虑各电气控制开关、电源插座、通信/信息端口、气体终端接口等及仪器设备位置的摆放及整体美观性。考虑设备设施安全固定的问题。

33.空调：驾驶室/体检舱配备具有各自独立冷、暖的空调系统，驾驶室与医疗体检舱分别独立控制操作，制冷和采暖的温度均可调节，制冷温度调节范围（22～26°）。

34.外观部分：

34.1车身颜色及款式：中标后确认

34.2车门为四门配置，中控门锁＋遥控，电动窗。尾（后）门开启时需配备显示装置。

34.3车身设有防刮擦条，配备后门踏步及保险杠。

34.4电动后视镜及后照地镜（镀铬），前后雨刮及喷淋，后除霜。

34.5车灯为豪华整体组合灯。

34.6标识：车身双侧粘贴“乡镇卫生院健康服务车”，并在右侧加一行：2017年福建省文化科技卫生“三下乡”组委会赠字样。字体、颜色中标后双方确认。

35.信息网络系统：医疗仪器设备均需配置数据传输的通讯端口，便于进行数据交换传输。通过车载专用无线网接入公共/专用通信网络及计算机辅助管理系统与远程HIS管理中心联网，实现无线数据传输,并免费提供支持通信端口所需的软件及今后更新换代的无偿服务。（具体的要求见车载信息智能化管理系统配置与参数）

36.车辆的改装必须由同一品牌的生产厂家负责进行，体检舱设计时要考虑仪器设备设施整体空间的合理布局、仪器设备整合安全固定问题、保证空间的宽松度，便于工作人员操作，其工艺要求按国家的相关规范标准执行。

37.医疗服务车医疗设备由供货商负责配置：医疗设备及信息化管理系统配置与参数要求见附件。

37.1配备一副可折叠救护轻便担架，材质为铝合金骨架+牛津面料，需牢固、安全，有防侧翻保护带及助力肩带，可方便、安全放置，存放位置要美观，不影响空间位置。

37.2配置两个4升氧气瓶（配备压力表、流量计、氧气终端接口、湿化瓶）氧气终端接口制式待中标后双方确认。。

37.3配置一个急救箱（见附件说明）。

37.4健康检查设备必须包含有以下内容：超声波身高体重秤、全自动血压计、红外线体温测量仪、血氧脉搏仪、心电图检测仪、血糖检测仪、血红蛋白检测仪、尿液分析仪、全科检查系统，车内必须配置信息智能化设备设施硬件平台与相应的系统软件操作系统，保证以上相关的医疗检查设备数据可实时登入、录入、存储和远程传输上传。另随车还必配备1套产后访视包（见附件说明）。

38.医疗设备部分需提供医疗器械产品注册证、医疗器械生产、经营许可证、合格证、出厂检验报告、说明书（若是进口应提交中、英文对照说明书）。负责基本操作的培训，售后服务承诺，供货商所提供的产品必须为同类同档次中最新款最先进全新的医疗设备，其性能指标必须优于所规定的技术参数要求。

三、服务要求：

1.每辆车加满50升燃油。

2.每辆车的质保期大于2年或8万公里（先到为准）。

3.免费三清保养大于4次，所有三清保养中所需的机油、齿轮油及工时费全免。

4.免费提供驾乘人员的理论培训，车辆实际操作演练等相关服务。

5.医疗设备质保期应不少于两年。

6.质保期的服务响应时间（必须在4个小时作出响应），服务承诺。

四、其他：

1.数量：12辆。

2.最高限价：18万元/辆（含设备配置）。

3.交货日期：合同签订后60个工作日内。

4、各投标方在投标时应提供相关车辆体检舱平面布置图、车内设备布置配备图及车辆内/外彩图，中标需经后双方确认。

5、对于车辆及所配置医疗设备及相关的配套设施，对于不同产品仪器设备设施，在符合整体配置要求的前提下，只要能满足第一款功能要求，经专家评委会认可后，可视为符合技术参数要求。供货方需提供产品的出厂技术参数表，使用说明、补充说明未提及参数及功能和其优势项目,以作为选择的参考。

附件

医疗设备及信息化管理系统配置与参数要求

- 健康体检设备配置与技术性能参数

（一）超声波身高体重秤

★1. 身高/体重测量采用超声波探测器和高精度测重传感器，具备手动/自动操作等模式。

2．自动测量身高、体重、BMI体格等生理指数，并能同步显示理想体重、体型自动提示（如-1、偏瘦，0、正常，1、偏胖，2、超重），清晰语音播报并打印测量等相关数值。同时能在检测完成后即时显示该项的检测报告及健康评估。待机状态有日期、时间及室内环境温度显示。

3．采用大屏幕LCD显示器≥6寸或LED液晶显示。

4．配备数据传输通讯接口，使检测数据通过有线和无线数据传输。

5．打印机：高速热敏打印机，同时具有自动裁纸功能。

6．超声波传感器测高装置不因机械部件磨损、老化而产生故障。

7．身高测量范围≥60-200cm分度值0.1CM，体重测量范围≥1-200kg分度值0.1KG。

8．双电源电压：交流160V—250V，自带直流电源≤12V（具有充电功能）

9. 待机功率：≤8W

（二）电子血压计

1.知名品牌。

2.血压测量原理：振荡波感应，捕捉信号快速，测量数据准确可靠

3.显示：≥5寸LCD大屏幕液晶显示器，≥7段数字显示

4.测量位置：适用于孕妇、老年人、残疾人、及各种行动不便的人使用

5.测量内容：血压（收缩、舒张、平均）、脉搏，同时显示脉搏波形图，压力显示及测量范围≥0-310 mmHg，脉搏数测定范围≥40-200bpm，血压测量时具有语音导向，测后可播报血压值

6.联网：有连接计算机的串口，提供通讯协议和通讯线的线序并提供数据解析协议

7.节能装置：内置红外人体感应装置，自动感应人体启动关闭休眠功能自动转为节电模式

8.功能用途：智能充气（测量精确）

9.标准配置：主机、数据线、专用工作站软件、袖带

（三）血氧脉搏仪

1.能准确测量脉搏血氧饱和度值、脉率值。

2.多方式和多方向显示数据（自动感应旋转四个方向）。

3.具有声、光报警等功能，报警限值可自行设置。

4.具有脉搏音功能。

★5.血氧值、血氧列表值、脉率值、脉率列表值。结论：-1、低血氧，0、正常血氧。（提供厂家上传数据详细说明或设备体检报告以证明检测数据及评估结论）

6.  90%（心率超出50-120BPM的范围）血氧（心律）自动报警，方便提醒测试者随时关注健康状况。

7.基于USB接口的远程数字通讯接口。

（四）红外线体温测量仪

1.测量方式：红外感应

2.测量范围≥32摄氏度-45摄氏度。

3.显示精确度：0.1摄氏度

4.自动扫描测量，无需触发按健，高温自动报警。

5.联网：有用于连接计算机的串口，提供通讯协议和通讯线的线序并提供数据解析协议

（五）智能心电图分析仪

1.导联类型：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

2.导联标准：AHA、IEC

3.增益选择：2.5mm/mV（×0.25）、5mm/mV（×0.5）、10mm/mV（×1）

4.差分输入阻抗≥5.0MΩ。

5.输入回路电流＜0.1uA。

6.基线回复时间＜3秒。

7.耐电极化电压±500mVd.c。

8. ECG信号输入范围-6.0mV—＋6.0mV。

9.患者漏电流＜10uA。

10.共模抑制比(CMRR)≥90dB。

11.幅频特性：0.5Hz—40Hz

12.噪声电平：≦30µVpp RTI

13.定标信号：1mV ±5%

14.扫描速度：12.5mm/s、25mm/s

15．全息实时的12导联心电图采集。

16. 具有导联纠错功能：操作医生将导联接错后，无需重新采集数据，可以通过软件纠正。

17.检测分析时间≤60秒。

★18.检测数据：心率值、心电图数据、心电波形图、增益；结论：心率值数；所属范围低、标准、高；心电项目结论说明：节律无异常、疑似心跳稍快、疑似心跳过快、疑似阵发性心跳过快、疑似心跳稍缓、疑似心跳过缓、疑似心跳间期缩短、疑似心跳间期不规则、疑似心跳稍快伴有心跳间期缩短、疑似心跳稍缓伴有心跳间期缩短、疑似心跳稍缓伴有心跳间期不规则、波形有漂移、疑似心跳过快伴有波形漂移、疑似心跳过缓伴有波形漂移、疑似心跳间期缩短伴有波形漂移、疑似心跳间期不规则伴有波形漂移、信号较差，请重新测量。（提供加盖厂家公章的上传数据详细说明或设备体检报告以证明检测数据及评估结论）。

19.联网：有用于连接计算机的串口，提供通讯协议和通讯线的线序并提供数据解析协议。

（六）血糖检测仪

1.可自动、实时（要求定时上传时间间隔可调）进入居民电子健康档案HER数据库，提供标准EDI（Electronic Data Interface）,定时上传血糖数据库。

2.提供标准血糖数据库，要求单个血糖数据匹配居民身份证。

3.要求能分别测试餐前、餐后、空腹、随机血糖，并在测试数值前显示有餐前血糖、餐后血糖、空腹血糖或随机血糖。

4.血糖数据库与HER数据库的接口对接，并保证数据接口的运行流畅稳定。

5.血糖管理系统在国内有若干大中型医院或社区医院成功安装和使用经验。

6.可进行条形码扫描输入相关的ID号码。

7.可测试毛细血管、静脉、动脉和新生儿全血血样。

8.可存储5000个QC和患者血糖测试结果，测试结果校正为血浆血糖值。

9.可满足3个水平的日常质控要求和定批次试纸的线性质控要求。

10.可跟踪5W，即：操作者、被测试者、试剂（试纸和质控液）、测试点、时间和日期并与居民电子健康档案（EHR）数据库进行对接并自动上传上述信息。

11.标准配置：血糖仪主机、基座、通讯端口、网络版专用分析软件。

12.随机带50片血糖试纸。

13.其他要求：解决条形码打印系统（应用软件等），定时获取血糖数据库数据。

（七）血红蛋白检测仪

1.原理：电化学生物感应法

2.相对湿度:低于 95%
    3.测试样品：毛细血管全血 记忆容量:180 test results
    4.测量时间：少于10秒 电池寿命 大约检测1000次
    5.测量范围：7.0 - 26 g/dL (4.3 - 16.1 mmol/L);20 - 75% Hct (calculated)
    6.电池种类：3V (CR2032) 钮扣式锂电池

7.工作温度：10 - 40oC
    ★8.采血量：≤1微升血样标本

9.检测时间：≤8秒

10.每台设备须配置25片检测试纸。

（八）尿液分析仪

1.兼容性：仪器兼容十一项试条，能抗环境光干扰，使用寿命长，修正环境光、酸碱度、血尿及异常着色样本对检验结果的影响。

2.检查项目包含：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、pH值、血、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸（微量白蛋白）等十一项内容。

3.检测原理：光电比色法

4.存储容量：机内可存储≥1000个样本结果，方便随时查找检验数据

5.测试速度：≥400条/小时

★6.自检功能：开机自动对仪器进行自检，并给出故障提示

7.试纸托架：采用可拆卸的试纸托架，便于清洗，减少污染（试纸一盒100张）

8.接口：标准RS-232接口或MiniUSB接口（充电、数据传输）等

9.显示屏：LCD或液晶屏，触摸按键，感应灵敏

10.检测结果：数据中、英文显示

11.具有异常值标记功能

12.电源：可连接车载电源

13.最大输入功率：2W

14.工作温度: +4℃—+35℃

15.相对湿度: ≤80%RH

16.大气压强: 86KPa—106KPa

17.传输方式：可通过蓝牙、miniUSB数据传输等方式

18.打印：支持无线打印

19.执行标准：按国家的相关规范标准

20.安全标准：GB4793.1-2007

21.环境标准：GB/T14710-2009

（九）全科检查系统

主要针对眼（部底检查）、耳膜及耳道检查、视力检查、色盲检查、屈光度检查

1.眼底检查：

屈光分度≥19个，采用无级调节；

光澜盘种类≥5种；

屈光度范围：下限≦-20、上限≧+20；

光照度≥80 1Ux。

2.耳膜及耳道检查：

光导纤维照明；

医用放大镜镜头端部的照明亮度≥500 lx；

放大镜部率≥2X；

带鼓气孔，可以在诊断时方便进行各类辅助操作；

配备两种以上的规格的防污耳套，有效避免交叉污染。

3.心肺听诊。

4.视力筛查：具有远近显示模式。

5.色盲筛查。

二、车载信息智能化管理系统配置与参数

1.根据车内空间条件限制，要求所配备的车载设备均为内嵌式装配结构方式或存储于柜体内。综合布线采取暗埋敷设方式布设，不得裸露在空间。

2.在综合布局设计时要考虑将来设备功能拓展时的预留空间位置（仪器设备的摆放、线路的布设）。

3.信息智能化管理系统具有同步数据分析、处理、上传、检测、测试，动漫图像、语音同步提示、设备功能的扩展，小窗口文字显示简洁操作功能特殊处置的操作方式等相关的功能。

4.工业级控制PC主机，性能稳定，可72小时不断电连续工作，为了将来设备功能扩展的需求，要预留扩展槽，带多个串口和USB口，同时配备可以外接A4打印机的接口。

5.Inter芯片组、内存≥4G、硬盘≥320G。

6.云平台同步展示设备与车辆中配置的智能型显示器共用，具有与智能化管理系统相适配的通讯端口接口，可同步适时显示云平台统计分析数据、健康检测过程、健康宣教（视频的播放）、图文等相关内容。同时支持检测结果和报告多种方式的查询和统计，（检查时间、个人信息、阳性特征、工作量、批量信息等查询、统计等）方式。

7.信息智能化系统与医疗仪器设备之间通过智能交换机、PC主机、显示、录入、打印等相关的设施组合实现网络连接，并形成局域网，无需外延网络支持即可实现信息数字的传输。

8.供电电源：车载设备根据适配的电源、电压、功率选择配电方式。

9.被检者可选用身份证、手机号、社保卡、条形码、IC卡、也可以选配会员卡、监护人相关证件、指纹等方式等通过后台可选登录方式的列表窗口便捷选择登录方式。

10.操作时主界面显示有动漫、同步语音播报的操作演示、提示及操作步骤。在同一界面完整显示检测项目的相关身高、体重、血压、血糖、人体成分、血氧、体温、心电图等基本项目数值（包含所有检测项目的内容、检测结果及对比参数）。显示当前体检用户（来自二代身份证或社保卡的个人信息）、最近一次体检时间以及退出检测等信息。

11.所提供的使用操作软件应双方沟通，满足第一款功能要求的需求，按使用方的需求进行研发，同时具有较好的升级换代的扩展性和兼容性，预留有完整规范的集成接口≥8个。同时所提供的软件操作功能必须与各医疗仪器通讯端口接口软件相适配，并负责承担安装调试、验收、开通连网等相应的工作，并保证其网速。多个文件可同时上传且同步显示上传速度。支持离线U盘更新。可以随时接入获得通讯许可的相关医疗设备。

12.每项检查项目具有可选择“测测”、“跳过”及“重测”的功能，以根据体检用户意愿选择检测、重测或不检测该项目内容。单个体检项目测量结果应即时在显示屏中显示检测结果。

13.在显示每个测量结果的同时，应在同一界面显示该测量结果的参考值，必须具有该测量结果在参考范围内的柱状显示，并且在同一界面每个单项的检查结果均有健康评估，体现当下体检结果是否正常，并与以往体检状况对比得出控制达成率，并结合既往情况计算出合理的控制目标值。如果是异常情况会有明确的措施建议，以便检测者更直观地了解自己的身体健康状况。另外血压、血氧、血糖、体温、BMI等均具有全年检查结果的曲线图，让自己和监管医生都更直观的了解疾病是否得到良好的控制，以便选择更有效的治疗方案。

14.具有医疗云平台（健康检查网络工作站系统）含：微信端居民个人健康服务系统，具有用户端（PC+微信）、医生端（PC+微信）、医疗机构端、市民健康平台端，实现数据实时监测、实时在线动态数据统计分析、数据交换、数据管理、公共卫生绩效考核等功能。

15.医生端功能（PC+微信）：家庭医生签约、专项健康管理、用户体检数据管理、用户健康档案管理（真实可靠）、用户咨询管理、日常随访跟踪，可以进行医患之间良好的医疗信息交流。

16.具有车载健康教育系统：标准配置信息发布管理系统，用户可以通过设置系统功能，实现对宣教内容的发布。视频图片资料直接上传、文字输入内容后上传，可对素材设置标签和分类，支持离线U盘更新。

17.为了避免侵权使用带来的损失，投标人必须提供智能医疗车系统具有自主知识产权的同名称软件著作权证书复印件或授权使用证书。

18.网络安全保密承诺，必需提供保密承诺函原件：

应严格做好居民健康体检信息保密工作，严禁倒卖居民健康体检信息或健康医疗云专网各种信息、数据牟取利益的行为。未经允许，不得私自保存居民健康体检信息或将信息交付给第三方，同时应定期检查，并做好检查记录，确保安全，杜绝一切安全隐患的发生。严格遵守«中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例»等相关法律法规规定，投标人应承诺并做到：不制作、复制、发布、转摘、传播含有危害国家安全、泄露国家秘密、散布淫秽、色情、赌博、暴力等罪等法律法规禁止内容的信息。

19.上述所需的软件投标方需提供软件性能说明及加盖软件厂家公章。

20.售后服务：设备设施的质保期不得少于2年，免费提供质保期内的日常维护，系统安装后每季度上门进行巡回维护服务，并无偿提供不低于（大于）3年内软件操作系统的升级更新服务。售后服务承诺。

三、产后访视包配置与技术性能参数

1.主要功能:清洁消毒，访视防护， 0-6岁儿童体温、身高、体重测量。

2.访视包技术参数：

2.1访视包采用无毒环保的防水防尘尼尼龙材料，内部隔断合理，内衬柔软，便于保护物品，储存方便。色彩也考虑到医护人员入户要求，软和的蓝色配上医生服，美观大方。

2.2尺寸：≥57*33*9.5CM

2.3婴儿身高体重电子称技术参数

2.3.1身高测量范围:  ≤68cm  测量精度：±0.1cm   测量单位：cm

2.3.2体重测量范围： ≤20kg   测量精度：±0.01kg   测量单位：kg

2.3.3显示： 背光液晶

2.3.4功能： 去皮计量，固定计量

2.3.5按键标识：中文标示

2.3.6开关机：闲置自动关机

2.3.7工作环境：0°～40° 相对湿度：<80%  电压：3V  供电方式：2节7号电池

3.基本配置

3.1平躺型婴儿电子身高体重访视称 1个
    3.2血压计：1个
    3.3听诊器：1个

3.4酒精棉球：1瓶       
    3.5碘伏棉球：1瓶
    3.6软皮尺：1个      
    3.7体温计：1支            
    3.8辅料镊：1把
    3.9拆线剪 ：1把            
    3.10消毒盘：1个
    3.11医用棉签：1包
    3.12访视记录表：1张
    3.13访视记录笔：1支
    3.14一次性医用鞋套：1捆
    3.15医用手电筒：1个
    3.16新生儿访视包：1个

四、急救箱配置清单

| 序号 | 名称 | 规格与型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工呼吸器 | 一次性 | 1套 |
| 2 | 口对口呼吸面膜 |  | 2个 |
| 3 | 口咽通气道 | 8#、9# | 4个 |
| 4 | 血压表 | 表式 | 1套 |
| 5 | 听诊器 | 单用 | 1套 |
| 6 | 体温计 | 水银 | 1支 |
| 7 | 手动吸引器 | R型 | 1套 |
| 8 | 麻醉喉镜 | 一次性 | 1套 |
| 9 | 开口器 | 丁字式 | 1把 |
| 10 | 舌钳 | 17cm | 1支 |
| 11 | 压舌板 | 一次性 | 3把 |
| 12 | 一次性气管插管 | 3．4．7．8 | 4条 |
| 13 | 气管插管固定器 |  | 1个 |
| 14 | 压缩纱布块 | 50*80cm | 2包 |
| 15 | 医用纱布片 | 7.5*7.5cm | 10片 |
| 16 | 透气胶带 | 1.25*200cm | 2卷 |
| 17 | 医用手套 | 7或7.5号 | 2付 |
| 18 | 酒精棉片 | 5*5cm | 10片 |
| 19 | 碘药水棒 | 5支装/片 | 4板 |
| 20 | 剪刀 |  | 1把 |
| 21 | 镊子 |  | 1把 |
| 22 | 手电筒 | 笔式 | 1把 |
| 23 | 止血钳 |  | 1把 |
| 24 | 急救手册 |  | 1本 |
| 25 | FSM-07F铁皮 | 44*32*20m | 1套 |